SASKAŅOTS

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšniece ģenerāle

Ilona Spure

2019. gada 31. jūlijā

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

## 1. Pasūtītājs:

## Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, reģ.Nr.90000027165

2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/78

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja pakalpojumu līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) regulējumu.

3. Iepirkuma priekšmets:  Rentgena diagnostikas iekārtu remontdarbi.

4. Līguma izpildes vieta: Rīgas Centrālcietums,  Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009.

5. Līguma izpildes termiņš.

1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.

6. Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija.

Tehniskā specifikācija noteikta Informatīvā paziņojuma 1. pielikumā.

7. Apmaksas nosacījumi.

Pasūtītājs veic apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot to uz izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

8. Piedāvājuma izvēles kritēriji.

Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko nosacīto līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN)) saskaņā ar Informatīvā paziņojuma 2. pielikumā noteikto Finanšu piedāvājuma veidlapu, kas atbilst Informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

9. Finanšu piedāvājuma noformēšana:

9.1.  pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu par iepirkuma priekšmetu;

9.2. piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto Finanšu piedāvājuma formu (Informatīvā paziņojuma 2. pielikums), kurā jānorāda:

9.2.1. rentgena diagnostikas iekārtas tehniskās apkopes, veicamo remonta darbu un funkcionālās darbības pārbaudi, līgumcena izteikta EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN);

9.2.2. līgumcenā ir jāiekļauj visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi, t.sk. saistīti ar tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīta ar iepirkuma priekšmetu īstenošanu līguma projektā noteiktajā termiņā un vietā.

  - Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokuments (kopija), kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru pretendenta vārdā izsniegt.

10. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti.

10.1 Prasības pretendentam:

10.1.1. pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

10.1.2. pretendentam ir iekārtas ražotāja autorizācija Informatīvā paziņojuma noteikto pakalpojumu sniegšanai (nosacījums nav attiecināms, ja iekārtas ražotājs ir likvidēts vai arī pastāv citi no pretendenta neatkarīgi apstākļi, kas liedz saņemt šādu autorizāciju);

10.1.3. pretendenta tehniskajam personālam ir nepieciešamās zināšanas darbā ar attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā minēto iekārtu;

10.1.4. pretendentam ir radiācijas drošības centra izsniegta speciāla atļauja (licence) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

10.2. Pretendentiem piedāvājumā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

10.2.1. finanšu piedāvājums saskaņā ar informatīvā paziņojuma 2. pielikumu;

10.2.2. pretendenta apliecinājums (un apliecinājumā minēto faktu dokumentālie pierādījumi kopiju veidā) par to, ka pretendents ir reģistrēts un/vai sertificēts un viņam ir tiesības sniegt iepirkuma priekšmetam atbilstošus pakalpojumus;

10.2.3. ražotāja autorizācijas vēstules kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkumā minētās iekārtas profilaktiskās apkopes un remontu (nosacījums nav attiecināms, ja iekārtas ražotājs ir likvidēts vai arī pastāv citi no pretendenta neatkarīgi apstākļi, kas liedz saņemt šādu autorizāciju);

10.2.4. iepirkuma līguma izpildē iesaistāmā pretendenta tehniskā personāla kvalifikāciju apliecinoši dokumenti - iepirkuma minēto iekārtu ražotāja izsniegta apmācību sertifikāta kopija, vai arī, gadījumā, ja iekārtas ražotājs ir likvidēts vai arī pastāv citi no pretendenta neatkarīgi apstākļi, kas liedz saņemt minēto dokumentu, pretendenta brīvā formā sagatavots apliecinājums, ka iesaistāmais personāls var sniegt iepirkuma priekšmetam atbilstošus pakalpojumus;

10.2.5. radiācijas drošības centra izsniegtās speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem kopija;

10.2.6. apliecinājums par veikto darbu 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju;

10.2.7. apliecinājums, kas atbilst Informatīvā paziņojuma 3. pielikumā norādītajam.

10.3. Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:

1) elektroniski – ievp@ievp.gov.lv;

2) pa faksu – 67278697;

3) pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

4) personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālrunis 67290096, 67290122).

10.4. Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2019. gada 7. augustam, plkst. 11.00 (pēc vietējā laika). Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja Pretendents izvēlas nosūtīt Piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt Piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē uzņemas Pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta, nodokļu maksātāja kods);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

- Kontaktpersonas:

11.1. jautājumos par Informatīvā paziņojuma tehnisko specifikāciju - Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietuma Nodrošinājuma daļas vadītājs Jānis Robežnieks, tālr. 67290380, e – pasta adrese: janis.robeznieks@ievp.gov.lv; rigas.centralcietums@ievp.gov.lv;

11.2. jautājumos par Informatīvā paziņojuma vispārīgo informāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļas vecākā referente Mairita Pērkone, tālr.: 67290610, e – pasta adrese: mairita.perkone@ievp.gov.lv; ievp@ievp.gov.lv.

1. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2019/78)

Informatīvajam paziņojumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Rīgas Centrālcietuma stacionārās rentgena diagnostikas iekārtas

Philips "Bucky Diagnost FS" remonts, tehniskā apkope, konfigurēšana un

funkcionālās pārbaudes nodrošināšana

- Tehniskais uzdevums:

  - Lai funkcionētu darba kārtībā Stacionārā rentgena diagnostikas iekārta Philips "Bucky Diagnost FS" s/n 11000289, ir nepieciešams veikt: remontu, konfigurēšanu, tehnisko apkopi.

  - Iekārtai ir bojāta devas mērierīce Philips "Amplimat Chamber". Nepieciešama nomaiņa, iekārtas konfigurēšana un darbības funkcionālā pārbaude.

- Tehniskās apkopes un veicamo remonta darbu, saskaņošana un organizēšana:

2.1. Izpildītājam jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie darba drošības un darba aizsardzības normas un noteikumi;

2.2. veicamo remonta, tehniskās apkopes un konfigurēšanas darbu izpildes laikā, Izpildītājs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;

2.3. veicamo remonta, tehniskās apkopes un konfigurēšanas darbu izpildes laikā, Izpildītājam objektā jānodrošina ēkas lietotāju funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība;

2.4. pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāsaskaņo veicamo darbu apjoms ar Pasūtītāju.

- Izpildītājs veic remonta darbus, tehnisko apkopi un konfigurēšanu ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem, t.sk. mehānismiem.

- Darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas, iekārtu rezerves daļām atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas termiņam, bet ne mazāku kā 12 (divpadsmit) mēnešus.

- Pēc darbu pabeigšanas darbu pieņemšana noformējama ar Izpildītāja un Pasūtītāja parakstītu darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par iekārtas funkcionēšanu.

Izpildītājam pirms piedāvājuma sagatavošanas patstāvīgi jāapseko objekts, lai precizētu darba un materiālu apjomu. Izpildītājam jāparedz un jāiekļauj finanšu piedāvājumā visas materiālu un darba izmaksas rentgena diagnostikas iekārtas remontam, tehniskai apkopei, konfigurēšanai un funkcionālās pārbaudes nodrošināšanai. Izpildītājam jāparedz un savā piedāvājumā jāiekļauj arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas tehniskajā specifikācijā, bet bez kuru izpildes nevar nodrošināt objektam tehniskajā specifikācijā definētās prasības.

2. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2019/78)

Informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Rentgena diagnostikas iekārtu remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/78) Informatīvo paziņojumu, _________________ (pretendenta nosaukums) apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam veikt rentgena diagnostikas iekārtu tehniskās apkopes un  veicamos remonta darbus un funkcionālās darbības pārbaudi par šādu cenu:

| Detaļas numurs | Apraksts | Cena, EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) |
| --- | --- | --- |
| b/n | Rentgena diagnostikas iekārtas Philips "Bucky Diagnost FS", sistēmas žurnālu analīze un fosforplašu tīrīšana |  |
| b/n | Rentgena diagnostikas iekārtas Philips "Bucky Diagnost FS", tehniskā apkope ražotāja noteiktajā darbu sastāvā, apjomā un kvalitātē |  |
| 989000070005 | Devas mērierīce "Amplimat Chamber" |  |
| b/n | Devas mērierīces "Amplimat Chamber" nomaiņa, iekārtas konfigurēšana, funkcionālās darbības pārbaude |  |
| Līgumcena* kopā EUR (bez PVN) piedāvājuma izvēles kritērijs: |  |  |

* Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas t.sk. saistīti ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā): |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Telefona numurs: |  |
| E-pasts: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss: |  |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā): |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

3. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2019/78)

Informatīvajam paziņojumam

(Uz veidlapas)

Atbilstoši iepirkuma "Rentgena diagnostikas iekārtu remontdarbi"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2019/78)

Informatīvajam paziņojumam

Apliecinājums

(Vieta), (Datums)     	(Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. ____, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Rentgena diagnostikas iekārtu remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/78) prasības. Apliecinām, ka pirms pakalpojuma uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties kontroles caurlaides punkta apsarga vai transporta kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4. punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums.

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Nolikuma, Iepirkuma līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona                                                                                 (Vārds, Uzvārds)

z.v.